询价采购函

因业务需要，我院将采购一次性使用呼吸过滤器等4项耗材一批，现对其进行询价采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

- 项目概况

1、项目名称：一次性使用呼吸过滤器等4项耗材采购（二次）。

2、供货期：一年。

3、说明：本项目按单价报价，根据实际供货数量据实结算，供应商根据自身情况，可以对其中一项或几项进行报价。

二、报价资料组成

1、报价单（模板见附件1，签字盖章，超过单价限价无效）。

2、有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》复印件并加盖公章。

3、有效的《医疗器械经营许可证》复印件并加盖公章。

4、法人身份证明文件、法人授权委托书、受托人身份证复印件并加盖公章。

5、响应参数的佐证资料（包含但不限于产品注册证、彩页、使用说明书等）。

6、响应承诺函（见附件2）、供应商投标保证承诺函（见附件3）。

注：第一次已成功递交《报价资料》的供应商，资格仍然有效，此次无需再次递交。

三、报价方式及时间

1、报价资料提交方式：现场提交或邮寄，将以上资料密封，封面盖公章留下联系方式，并注明所投产品序号。（未按要求密封将拒绝接收）

2、递交地点：贵州省兴义市黔西南州人民医院食堂六楼604采购科

3、响应文件提交截止时间：2026年2月28日11：30（接收时间：工作日8：00-11：30、14：00-17：30）。

4、商务联系人：严老师，电话0859-6221199；技术联系人：吴老师：13940220471（工作日8：00-11：30、14：00-17：30）

5、文件开启时间：响应文件提交时间截止后，组织院内相关人员5个工作日内共同开启响应文件，根据本询价采购函定标规则确定中选供应商。

四、产品技术要求

| 序号 | 耗材名称 | 参数及规格要求 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用呼吸过滤器 | 1、外壳材料采用优质医用高分子材料，强度高。内芯（过滤膜）以聚丙烯纤维为原料，外层涂无色、无味、无菌，细菌过滤效率%≥99%，病毒过滤效率≥95.9%，需提供第三方检测报告。具备水份散失低、材料无毒、死腔量低、气体阻力低、热交换量高的优势。 2、规格尺寸要求： 规格1：适配安徽电子科学研究所PFT-B肺功能测试仪，长度75mm，允差±5mm,病人端外径30mm、内径26mm，允差±0.5mm，机器端外径26mm、内径24.5mm，允差±0.5mm 规格2、适配CareFusion Germany 234 GmbH生产的肺功能测试仪（型号：MasterScreen PFT+IOS+APS）,长度95mm，允差±5mm,病人端外径29mm、内径27mm，允差±1mm，机器端外径34mm、内径30mm，允差±1mm。 3、安装和拆卸简便快捷，结构牢固，不易被患者咬破。外观材质触感无锐角、柔软舒适。 4、灭菌方式（如：环氧乙烷EO, 伽马射线），提供无菌消毒检测报告。 5、单个独立灭菌包装，独立可撕袋。包装袋上标识清晰，具有灭菌指示标识、生产日期、效期等。 耗材要求具有食品药品监督管理部门批准注册的二类医疗器械注册证，具有贵州医保目录内27位医保收费编码，并明确可收费，甲类优于乙类优于全自费。 | 套 | 18 | 要求提供样品 |
| 2 | 化学换肤术护理包 | 1、主要由无菌敷料、医用棉片、医用棉垫和医用棉签四部分组成。无菌敷料为主要由透明质酸钠、甘油、卡波姆等基材组成的面膜，精华至少25g；包内棉片至少5片/包，棉垫至少5片/包，棉签至少5支/包。 2、配含量30%±1%分子束水杨酸的水杨酸抑菌凝露至少2支（至少3克每支）。 3、耗材要求具有食品药品监督管理部门批准注册的二类医疗器械注册证。 | 套 | 300 |  |
| 3 | 医用敷料 | 1、结构及组成/主要组成成分：由敷料和包装材料组成。敷料主要由卡波姆、乳酸和纯化水组成。包装材料为硼硅玻璃瓶，每瓶至少3g。 2、耗材要求具有食品药品监督管理部门批准注册的二类医疗器械注册证。 | 套 | 200 |  |
| 4 | 一次性使用无菌针灸针 | 1、由针体和针柄组成，经环氧乙烷或辐照灭菌，一次性使用。。 2、针灸针的针柄型式：塑柄针。 3、规格：至少包含0.12、0.14、0.16、0.18*7mm的规格。 4、具有食品药品卫生监督等管理部门批准注册的医疗器械注册证或备案凭证。 | 支 | 0.15 |  |

五、商务要求

1、交货地点：黔西南州人民医院院内指定地点。

2、服务要求：接院方送货通知后，需7天内送达。

3、验收标准及方式：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。到货后由双方参照规定的数量、质量、技术要求验收。

4、付款方式：采购人收到供应商出具的合法有效完整的完税发票及相关付款资料后，按付款流程审批后30日内付款。（注：付款前，成交供应商提供符合采购人要求的完税发票。）

六、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的。

2、符合资格条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家。

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4、因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

5、其它符合废标条件的。

七、定标规则

一次报价，满足以上技术及商务要求报价最低者中标。

八、中标通知

定标后将在黔西南州人民医院官网公布。

九、合同签订

中标单位须在接到中标通知后30日内签订合同；逾期不签者视为自动放弃中标，且需向我方提供书面澄清文书。

黔西南州人民医院

2026年2月14日

| 附件1： 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 报价（元） | 注册证号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权人代表（签字） ：

联系电话：

附件2：

# 响应承诺函

- 致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

（单位名称）       参加贵单位组织的项目名称：                                的采购活动，我方在此郑重承诺：完全满足贵院询价采购函中的所有技术要求和商务要求。如虚假承诺，我方愿承担由此产生的一切后果及责任。

- 承诺方（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：______年______月______日

附件3：

供应商投标保证承诺函

致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

本单位                      （单位名称）在贵方组织的   （项目名称） 中，已充分知悉并理解此次采购的全部要求，并自愿作出如下不可撤销的承诺：

我方郑重承诺，如被确定为中选供应商，将严格按照采购公告/文件要求、我方响应文件承诺及法律规定与贵方签订采购合同，并全面履行合同义务。

我方清楚知晓并同意，如无不可抗力因素放弃中选资格、拒绝与贵院签订采购合同或在签订合同时提出附加条件，即构成严重违约。

若我方发生前条所述违约行为，我方自愿并无条件同意向贵方支付投标保证金，金额为我方在本项目中的报价总金额的2%（取上年度使用数量计算），并已知晓在一年内不得再参加贵院组织的采购招标。

本承诺函一经我方签署即具有法律效力，构成贵我双方之间具有约束力的法律文件。

特此承诺！

供应商（盖章）： ________
法定代表人或授权代表（签字）： ________
                        日期：____年___月___日