询价采购函

- 我院将采购一次性使用介入穿刺针及附件，欢迎符合资格要求的公司参加本次采购。

- 项目明细

- 1、项目名称：一次性使用介入穿刺针及附件采购。

- 2、供货期：1年。

3、说明：本项目按单价报价，根据实际供货数量据实结算。

- 二、报价资料组成

1、报价单（模板见附件1，签字盖章）。

2、有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》复印件并加盖公章。

3、有效的《医疗器械经营许可证》复印件并加盖公章。

4、法人身份证明文件、法人授权委托书、受托人身份证复印件并加盖公章。

5、响应参数的佐证资料（包含但不限于产品注册证、彩页、使用说明书等）。

6、供应商资格承诺函（见附件2）、响应承诺函（见附件3）、供应商投标保证承诺函（见附件4）。

三、报价方式及时间

1、报价资料提交方式：现场提交或邮寄，将以上资料密封后，封面盖公章，并注明项目名称、联系人及联系方式，未按要求密封将拒绝接收。

2、递交地址：贵州省兴义市黔西南州人民医院食堂六楼604采购科

3、提交截止时间：2026年4月20日17:00（接收时间：工作日8:00-11:30、14:00-17:30）。

4、商务联系人：采购科吴老师，电话0859-6221199；技术联系人：医学装备科吴老师：13940220471（工作日8：00-11：30、14：00-17：30）

5、文件开启时间：响应文件提交时间截止后，组织院内相关人员5个工作日内共同开启响应文件，根据本询价采购函定标规则确定中选供应商。

四、产品要求

| 序号 | 耗材名称 | 基本用途 | 参数及规格要求 | 单位 | 预算单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用介入穿刺针及附件 | 供医疗机构介入手术时使用（满足介入手术的术前无菌防护准备，术中建设通路，术后止血护理全过程）。 | 1、主要组成：一次性使用介入穿刺针及附件由穿刺针、导管鞘、扩张器、导引导丝、桡动脉压迫止血器、Y型连接阀、导丝扭转器、塑型器、延长管、手术衣、手术洞巾、消毒刷、医用纱布块、橡胶外科手套、镊子、肾形盘、药碗、塑料杯、托盘、无菌保护套、纱布绷带剪、手术钳、夹子、球囊扩张压力泵、无菌塑柄手术刀、溶药用注射器、中单、医用垫、敷贴、医用棉球、医用外科口罩、医用帽、纱布绷带等组成。 2、穿刺针穿刺力≤3.8N。 3、导管鞘 3.1、峰值拉力：连接处的最小峰值拉力均为60N。 3.2、止血阀：导管鞘带有一个止血阀，止血阀不应产生泄漏。 4、导引导丝 4.1、破裂试验：当按照YY0450.1-2020附录F规定的方法进行试验时，导引导丝应无破裂、松动或失效。 4.2、弯曲试验：当按照YY0450.1-2020附录G规定的方法进行试验时，导引导丝应无破裂、松动或失效。 4.3、耐腐蚀性：导丝不应有腐蚀痕迹。 5桡动脉压迫止血器 5.1、粘拍的剪切强度应≥7. 5N/cm²。 5.2、粘扣的剥离强度应≥1. 6N/cm。 5.3、承压性能：固定带、支撑板应至少能承受40N的拉力不断裂。 6、手术衣、洞巾 6.1、阻微生物穿透-干态：产品关键区域≤300CFU，产品非关键区域≤300CFU。 6.2、阻微生物穿透-湿态：产品关键区域≥2.8。 6.3、阻液体穿透：产品关键区域≥20cmH2O，产品非关键区域≥10cmH2O。 6.4、微粒释放：产品关键区域≤4.0，产品非关键区域≤4.0。 7、延长管 7.1、微粒污染：液体通道表面应光滑洁净，污染指数应不超过90。 7.2、泄漏：液路应不过空气、微生物和液体。 8、Y型连接阀最大压力值大于等于690kPa。 9、具有食品药品监督管理部门批准注册的医疗器械注册证。为阳光挂网医用耗材，且能在贵州省药品和医用耗材招采管理系统搭建配送关系。具有贵州医保目录内27位医保收费编码，并明确为乙类收费。 | 包 | 280 | 要求招标时提供样品和响应参数规格要求的佐证材料（并明确描述内容具体在佐证材料第几页第几条）。 |
| 2 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | 用于心血管介入手术中，通过单三通阀与球囊扩张导管连接使用，通过压力表显示的压力值，对球囊作精确充盈及收缩，从而达到扩张或收缩球囊的目的。 | 1、由接头、连接管、压力表、外套、手柄及单三通阀（包括接头、阀体、手柄和保护帽）等组成，接头、外套、手柄、连接管、保护帽以及单三通阀的接头由高分子聚合物制成，产品经环氧乙烷灭菌后无菌供应。 2、最大输出压力至少40atm，最大容量至少30ml；独特的设计，方便单手操作；安全锁定装置可以控制压力并能快速压力释放；压力表读数准确便于使用；推进速度均匀，充压精准。 3、具有食品药品监督管理部门批准注册的医疗器械注册证。为阳光挂网医用耗材，且能在贵州省药品和医用耗材招采管理系统搭建配送关系。具有贵州医保目录内27位医保收费编码，并明确为乙类收费。 | 个 | 450 | 要求招标时提供样品和响应参数规格要求的佐证材料（并明确描述内容具体在佐证材料第几页第几条）。 |

五、商务要求

1、交货地点：黔西南州人民医院院内指定地点。

2、服务要求：接院方送货通知后，需7天内送达。

3、验收标准及方式：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。到货后由双方参照规定的数量、质量、技术要求验收。

4、付款方式：采购人收到供应商出具的合法有效完整的完税发票及相关付款资料后，按付款流程审批后30日内付款。（注：付款前，成交供应商提供符合采购人要求的完税发票。）

五、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1、所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的。

2、符合资格条件的公司或者对询价文件作实质响应的公司不足三家。

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4、因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

5、其它符合废标条件的。

六、定标规则

一次报价，满足以上服务要求和商务要求，报价最低者中标。

七、中标通知

定标后将在黔西南州人民医院官网进行公示。

八、合同签订

中标单位须在接到中标通知后30日内到规定的时间地点签订合同；逾期不签者视为自动放弃中标，且需向我方提供书面澄清文书。

黔西南州人民医院

2026年4月13日

附件1：

报价表

| 序号 | 耗材名称 | 单位 | 单价限价（元） | 生产厂家 | 规格型号 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用介入穿刺针及附件 | 包 | 280 |  |  |  |
| 2 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | 个 | 450 |  |  |  |

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权人代表（签字） ：

联系电话：

附件2：

供应商资格承诺函

黔西南布依族苗族自治州人民医院：

我公司自愿参与贵院一次性使用介入穿刺针及附件采购采购活动，并郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下资格条件，并愿意承担由此引起的全部法律责任：

- 具有独立承担民事责任的能力；
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    六、本次投标为非联合体形式，且不进行任何形式的转包或分包；
    七、符合法律、行政法规规定的其他条件。

我公司保证上述承诺内容真实、合法、有效，并自愿接受采购人、采购代理机构或评审委员会的调查核实。如提供不实信息，愿承担相应的法律责任及由此产生的一切后果。

供应商名称（加盖公章）： _______________
法定代表人（签字或盖章）： _______________
日 期： ________年________月________日

说明：本承诺函作为资格审查依据，请各供应商认真填写，并附于投标或响应文件中。

附件3 ：

# 响应承诺函

- 致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

（单位名称）       参加贵单位组织的一次性使用介入穿刺针及附件采购采购活动，我方在此郑重承诺：完全满足贵院询价采购函中的所有服务要求和商务要求。如虚假承诺，我方愿承担由此产生的一切后果及责任。

- 承诺方（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：______年______月______日

附件4：

公司投标保证承诺函

致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

本单位                      （单位名称）在贵方组织的一次性使用介入穿刺针及附件采购中，已充分知悉并理解此次采购的全部要求，并自愿作出如下不可撤销的承诺：

我方郑重承诺，如被确定为中选公司，将严格按照采购公告/文件要求、我方响应文件承诺及法律规定与贵方签订采购合同，并全面履行合同义务。

我方清楚知晓并同意，如无不可抗力因素放弃中选资格、拒绝与贵院签订采购合同或在签订合同时提出附加条件，即构成严重违约。

若我方发生前条所述违约行为，我方自愿并无条件同意向贵方支付投标保证金，金额为我方在本项目中的报价总金额的2%，并已知晓在一年内不得再参加贵院组织的采购招标。

本承诺函一经我方签署即具有法律效力，构成贵我双方之间具有约束力的法律文件。

特此承诺！

公司（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：____年___月___日