询价采购函

因业务需要，我院将采购自固化磷酸钙人工骨耗材一批，现对其进行询价采购，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与。

- 项目概况

1.项目名称：自固化磷酸钙人工骨耗材采购。

2.供货期：一年。

3.说明：本项目按单价报价，根据实际供货数量据实结算。

二、报价资料组成

1.报价单（模板见附件1，签字盖章，超过单价限价无效）。

2.有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》复印件并加盖公章。

3.有效的《医疗器械经营许可证》复印件并加盖公章。

4.法人身份证明文件、法人授权委托书、受托人身份证复印件并加盖公章。

5.响应参数的佐证资料（包含但不限于产品注册证、彩页、使用说明书等）。

6.响应承诺函（见附件2）、供应商投标保证承诺函（见附件3）。

三、报价方式及时间

1.报价资料提交方式：响应文件份数1份，现场提交或邮寄，将以上资料密封盖公章，封面注明项目名称、联系人及联系电话（未按要求密封将拒绝接收）。

2.递交地点：贵州省兴义市黔西南州人民医院食堂六楼604采购科。

3.响应文件提交截止时间：2026年5月13日17:00（接收时间：工作日8:00-11:30、14:00-17:30）。

4.商务联系人：严老师，电话0859-6221199；技术联系人：吴老师：13940220471（工作日8:00-11:30、14:00-17:30）。

5.文件开启时间：响应文件提交时间截止后，组织院内相关人员5个工作日内共同开启响应文件，根据本询价采购函定标规则确定中选供应商。

四、产品技术要求

| 序号 | 耗材名称 | 参数及规格要求 | 单位 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自固化磷酸钙人工骨 | 基本用途：该产品用于修复非负重或低负重部位的骨缺损，以及牙根管填充。 1、结构及组成：该产品分为磷酸钙盐(粉末)和固化液(可溶性磷酸盐水溶液)两部分组成的磷酸钙人工骨，以及预先用磷酸钙盐(粉末)和固化液调和而成的磷酸钙人工骨糊状物或固化体，含rhBMP-2，每克的固化体产品复合rhBMP-2 的量为0.3mg~3mg。产品为灭菌包装。 2、凝结时间：3min-20min，固化体的抗压强度大于等于35Mpa。 3、多孔圆柱型骨棒，直径10mm，长度60-120mm。 4、具有食品药品监督管理部门批准注册的医疗器械注册证。为阳光挂网医用耗材，且能在贵州省药品和医用耗材招采管理系统搭建配送关系。具有贵州医保目录内27位医保收费编码，并明确为乙类收费。 | 套 | 24000 |  |

五、商务要求

1.交货地点：黔西南州人民医院院内指定地点。

2.服务要求：接到院方送货通知后，需7天内送达。

3.验收标准及方式：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。到货后由双方参照规定的数量、质量、技术要求验收。

4.付款方式：采购人收到供应商出具的合法有效完整的完税发票及相关付款资料后，按付款流程审批后30日内付款。（注：付款前，成交供应商提供符合采购人要求的完税发票。）

六、废标条款

有下列情形之一者，作废标处理：

1.所有有效报价均超出采购方预算而不能支付的。

2.符合资格条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家。

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4.因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

5.其它符合废标条件的。

七、定标规则

一次报价，满足以上技术及商务要求总报价最低者中标（总报价为单价乘以预计数量后的总金额）。

八、中标通知

定标后将在黔西南州人民医院官网公布。

九、合同签订

中标单位须在接到中标通知后30日内签订合同；逾期不签者视为自动放弃中标，且需向我方提供书面澄清文书。

黔西南州人民医院

2026年4月28日

| 附件1： 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 报价（元） | 注册证号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权人代表（签字） ：

联系电话：

附件2：

# 承诺函（一）

黔西南布依族苗族自治州人民医院：

作为供应商，在参与贵院      （项目名称）采购活动中，我公司郑重承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下资格条件，并承担由此引起的全部法律责任：

一、具有独立承担民事责任的能力；
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
六、法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺的真实性、合法性、有效性，并愿意接受采购人、采购代理机构或评审委员会的调查核实。如有虚假，愿意承担相应的法律责任及由此造成的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：________________

日期： ______年____月____日

# 承诺函（二）

- 致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

- （单位名称）   参加贵单位组织的项目名称：    （项目名称）        的采购活动，我方在此郑重承诺：完全满足贵院询价采购函中的所有技术要求和商务要求。如有虚假承诺，我方愿承担由此产生的一切后果及责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：________________

日期： ______年____月____日

附件3：

供应商投标保证承诺函

致：黔西南布依族苗族自治州人民医院

本单位            （单位名称）在贵方组织的   （项目名称） 中，已充分知悉并理解此次采购的全部要求，并自愿作出如下不可撤销的承诺：

我方郑重承诺，如被确定为中选供应商，将严格按照采购公告/文件要求、我方响应文件承诺及法律规定与贵方签订采购合同，并全面履行合同义务。

我方清楚知晓并同意，如无不可抗力因素放弃中选资格、拒绝与贵院签订采购合同或在签订合同时提出附加条件，即构成严重违约。

若我方发生前条所述违约行为，我方自愿并无条件同意向贵方支付投标保证金，金额为我方在本项目中的报价总金额的2%（取上年度使用数量计算），并已知晓在一年内不得再参加贵院组织的采购招标。

本承诺函一经我方签署即具有法律效力，构成贵我双方之间具有约束力的法律文件。

特此承诺！

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：________________

日期： ______年____月____日